|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wykaz środków dezynfekujących** | **Rodzaj i wielkość opakowań** | **Ilość**  | **Nazwa handlowa zaoferowanego produktu** | **Numer katalogowy zaoferowanego produktu** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość BRUTTO** |
| **1** | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 6,5 | para | *1700* |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 7 | para | *1500* |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 7,5 | para | *1700* |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 8 | para | *900* |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 6,5 | para | *660* |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 7 | para | 700 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 7,5 | para | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 8 | para | 550 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Rękawice chirurgiczne jałowe neoprenowe nr 6,5 - 8 | para | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM:** |   |   |  |  |  |

Dla poz. 1-9 Zamawiający wymaga załączenia wyników badań producenta lub kart technicznych producenta nie starszych niż z 2012 r. potwierdzających parametry rękawic

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**POZYCJA 1-4** Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6,5 – 8,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna lekkopudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy mediana minimum 285 mm, grubość mediana minimum na palcu 0,21 mm, na dłoni mediana minimum 0,20mm, siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 13N oraz mediana minimum po starzeniu 12N, wydłużenie minimum przed starzeniem 910% i minimum po starzeniu 860%, poziom protein lateksu poniżej 60µg/g, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier – wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

**POZYCJA 5-8** Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6,5 – 8,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy mediana minimum 285 mm, grubość mediana minimum na palcu 0,21mm, na dłoni mediana minimum 0,20mm, siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 14N oraz mediana minimum po starzeniu 12N, wydłużenie minimum przed starzeniem 970% i minimum po starzeniu 920%, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie koperta zewnętrzna papier/papier – wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.