## opz
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie powystawowe | Tak
2 | Rok produkcji nie starsze niż 2016 r | Tak
4 | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE | Tak
Aparat do znieczuleń
5 | Masa do 150 [kg] | Tak
6 | Zasilanie AC 230 [V] 50 [Hz] | Tak
7 | Aparat do znieczulania ogólnego w formie jezdnej | Tak
8 | Szuflada/szuflady na drobne akcesoria | Tak
10 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 [V] (minimum 3 gniazda) | Tak
11 | Zasilanie gazowe (O2, N2O, Powietrze) z sieci centralnej podłączane do gniazd poboru | Tak
12 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na min. 30 minut | Tak
13 | Ssak inżektorowy zintegrowany z aparatem, napędzany powietrzem z sieci centralnej (ssak zasilany z aparatu) z regulacją siły ssania, z 1 litrowym zbiornikiem oraz zapasowym 1 litrowym zbiornikiem, do stosowania wkładów jednorazowych na wydzieliny | Tak
14 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, szyna typu Selectatec | Tak
System dystrybucji gazów
15 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących zużycia gazów | Tak
16 | Precyzyjny mieszalnik świeżych gazów | Tak
17 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie, co najmniej 25% | Tak
18 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 200 [ml/min] lub niższy | Tak
19 | Regulowana zastawka nadciśnieniowa APL | Tak
Układ oddechowy
20 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków
21 | Autoklawowalny układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji. Wymiana układu bez narzędzi. | Tak
Układ pozbawiony lateksu.
22 | Pojemność układu oddechowego nie większa niż 3,5 litra | Tak/Nie | Tak | 10
23 | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25 L/min. | Tak
24 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnie 1,5 litra | Tak | Kondensator wody wbudowany w zbiornik na wapno, ( rezerwuar na dole pochłaniacza i w uchwycie) | 10
25 | Aparat z autoklawowalnymi czujnikami przepływu | Tak
26 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak
27 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów i ekonomizację znieczulania. Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak
28 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora pneumatyczny lub elektryczny | Tak
29 | Respirator napędzany tlenem lub powietrzem | Tak/Nie | Tak | 10
Tryby wentylacji
30 | Tryb ręczny | Tak
31 | Oddech spontaniczny | Tak
32 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym | Tak
33 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowym | Tak
34 | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak
35 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak
36 | Możliwość rozbudowy o tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce), Cardiac Bypass | Tak
37 | Przełączenie wentylacji z ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni | Tak/Nie | Tak | 10
Regulacje
38 | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:8 (podać zakres) | Tak
39 | Reg. częstości oddechu minimum od 4 do 100 [l/min] (podać zakres) | Tak
40 | Reg. objętości oddechowej tryb VCV minimum od 20 do 1400 [ml] | Tak
41 | PEEP — dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O | Tak
42 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 [H2O] | Tak
43 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 60 % czasu wdechu | Tak
44 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 10 [l/min] | Tak
Alarmy
45 | Niskiej objętości minutowej | Tak
46 | Niskiej i wysokiej objętości TV | Tak/Nie | Tak | 10
47 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak
48 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak
49 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak
50 | Alarm Apnea ciśnienie, objętość, CO2 | Tak
51 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | Tak
Pomiar i obrazowanie w aparacie do znieczulania
52 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych (wdechowe i wydechowe), pomiar paramagnetyczny, bez czujników zużywalnych, galwanicznych | Tak
53 | Pomiar objętości oddechu Vt | Tak
54 | Pomiar objętości minutowej MV | Tak
55 | Pomiar częstości oddechowej f | Tak
56 | Ciśnienia szczytowego | Tak
57 | Ciśnienia średniego | Tak
58 | Ciśnienia PEEP | Tak
59 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak
60 | Kapnografia i kapnometria (stężenie wdechowe i wydechowe) | Tak
61 | Stężenia lotnych anestetyków (stężenie wdechowe i wydechowe) z automatyczną detekcją zastosowanego środka | Tak
62 | Prezentacja wartości ciśnienia w butlach awaryjnych na ekranie respiratora | Tak
63 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | Tak
64 | Prezentacja minimum pętli ciśnienie/ objętość, objętość/ przepływ | Tak
Inne
65 | Kolorowy dotykowy ekran główny (nie powielający) respiratora służący do nastaw i prezentacji parametrów, LCD, przekątna min. 15 cali | Tak
Rozdzielczość min.1024x768 pikseki.
Sterownie dotykowe, poprzez przyciski i pokrętło.
Ekran niewbudowany w korpus aparatu.
66 | Ekran na ruchomym wysięgniku ułatwiającym zmianę jego położenia podczas znieczulenia w poziomie i na boki | Tak/Nie | Tak | 10
67 | Ekran respiratora wyposażony w pamięć przynajmniej 4 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak/Nie | Tak | 10
68 | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, AIR), kodowane kolorami | Tak
69 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 w zakresie 0-10 [l/min]. | Tak
70 | Test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia z dziennikiem testu dostępnym na wyświetlaczu aparatu. | Tak
71 | Test kontrolny parowników aparatu do znieczulenia | Tak/Nie | Tak | 10
Monitor parametrów życiowych
72 | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. | Tak
73 | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie stacjonarne oraz w trakcie transportu | Tak
74 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak
75 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. | Tak
| Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak
76 | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | Tak
Praca w sieci centralnego monitorowania
77 | Monitor pacjenta przystosowany do pracy w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem Ethernet | Tak
78 | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta tego samego typu pracujących w sieci centralnego monitorowania (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) | Tak
Montaż
79 | Monitor pacjenta mocowany do oferowanych aparatów do znieczulania, dostępne również systemy montażu na ścianę. | Tak
80 | Monitor pacjenta (lub moduł transportowy) mocowany, w sposób zapewniający szybkie rozpoczęcie transportu pacjenta | Tak
Specyfikacja monitora
81 | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 6 kg. | Tak
82 | Duże, czytelne światło alarmu - widoczność 360 stopni. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | Tak
83 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 120 min. Możliwość rozbudowy o kolejny akumulator działający niezależnie - łączny czas pracy min. 270 min. | Tak
84 | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. Możliwość ciągłego wyświetlania na ekranie stanu naładowania baterii wraz z pozostałym czasem zasilania, wraz z podglądem wszystkich innych mierzonych parametrów. | Tak
85 | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | Tak
86 | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, NIBP pomiar auto, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | Tak
87 | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | Tak
88 | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | Tak
89 | Ekran monitora LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 600x800. Nie dopuszcza się ekranów panoramicznych, o mniejszej powierzchni. | Tak
90 | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. | Tak
Ustawienia
91 | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | Tak
92 | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | Tak
93 | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | Tak
94 | Szybka zmiana między trybami podczas przyjęcia pacjenta, możliwość wyboru trybu startowego. | Tak
Alarmy
95 | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia | Tak
96 | min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | Tak
97 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | Tak
98 | Pauza alarmu min. 2 min. | Tak
99 | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | Tak
Trendy
100 | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | Tak
101 | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | Tak
102 | Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | Tak
103 | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo - opisz procedurę testową. | Tak
104 | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | Tak
EKG
105 | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod | Tak
106 | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | Tak
107 | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | Tak
108 | Izolacja zabezpieczając przed impulsem defibrylującym min. 5000V | Tak
109 | Możliwość wyświetlania siatki EKG | Tak
110 | Możliwość regulacji głośności tonu QRS. | Tak
111 | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | Tak
112 | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | Tak
113 | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. | Tak
114 | Częstość oddechu min. 5 -120 min oraz min.4-180 w przypadku pacjentów neonatologicznych. | Tak
SpO2
115 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji. | Tak
116 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo SET lub TruSignal | Tak, podać | TruSignal | 10
117 | Zakres SpO2 min. 0-100% | Tak
NIBP
118 | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa (oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. | Tak | Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca – Dinamap SUPERTAT | 10
119 | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | Tak
120 | Pomiar NIBP ręczny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | Tak
121 | Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. | Tak
122 | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | Tak
Pozostałe
123 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia metodą Entropii | 10
124 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | Monitorowanie NMT metodą EMG z wykorzystaniem elektrosensora | 10
125 | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji pacjenta na bodźce nocyceptywne. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie wolnostojące | Tak | Monitorowanie z metodą SPI z wykorzystaniem czujnika saturacji, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych akcesoriów | 10
126 | Monitor kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Tak
127 | Aparat i monitor wykonane według najnowszych zaleceń bez stosowania substancji potencjalnie toksycznych.Zgodny z RoHS. | Tak