# Umowa nr …/2024

# na wykonywanie przeglądu technicznego aparatu TK

zawarta w dniu [ … ] roku w Goleniowie, pomiędzy:

SZPITALNYM CENTRUM MEDYCZNYM w GOLENIOWIE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 0000409636, o kapitale zakładowym 11.6600.000 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), REGON: 321188937, NIP: 856-18-46-307, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Katarzynę Kęcką

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

a

[ … ], zamieszkałym w [ … ], przy ul. [ … ], kod pocztowy: [ … ], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [ … ], w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON [ … ], NIP [ … ], działającym przy niniejszej umowie osobiście,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

łącznie zwani „Stroną” lub „Stronami”,

o następującej treści:

# §1

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania - przeprowadzenie przeglądu technicznego półrocznego oraz rocznego Tomografu komputerowego Siemens Somatom Scope na które składają się:

- w ramach przeglądu półrocznego- częściowa konserwacja, obejmującą:

  - Włączenie systemu.

  - Wyłączenie systemu

  - Gantry: Demontaż obudów

  - PHS1A: Demontaż obudowy i kontrola napięcia pasa zębatego napędu poziomego

- Sprawdzenie napięcia zębatego pasa napędu poziomego (6 mies.)

  - Mobilne CT: Kontrole dla systemów z Mobilnym CT

- Sprawdzenie blokady transportowej pod kątem uszkodzeń (6 mies.)

- Kontrola stołu pacjenta pod kątem uszkodzeń i poluzowanych części (6 mies.)

- Kontrola gantry pod kątem uszkodzeń, poluzowanych części i połączeń śrubowych (6 mies.)

  - Przesuwne Gantry: Sprawdzenie elementów przełączających z przodu i z tyłu (6 mies.)

  - Gantry: Czyszczenie zespołu pierścieni ślizgowych (6 mies.)

  - Gantry: Kontrola/ czyszczenie/ wymiana węglowych szczotek zasilających (565V DC)

  - Gantry: Kontrola/ czyszczenie/ wymiana węglowych szczotek zasilających (230V DC)

  - Gantry: Kontrola/ czyszczenie/ wymiana zespołu szczotek sygnałowych( 6 mies.)

  - Gantry: Kontrola/ wymian filtra powietrza MAS(6 mies.),

  - IMS: Czyszczenie wlotów powietrza ICS oraz IRS (6 mies.)

  - System: Ponowny montaż obudowy

  - Włączenie systemu

  - System: Czyszczenie systemu (6 mies.)

  - System: Test zapewnienia jakości (6 mies.)

  - System: Kontrola działania Systemu (6 mis.)

  - Dokumentacja konserwacji

- w ramach przeglądu rocznego- pełna konserwacja, obejmująca:

- Włączenie systemu,

- Gantry: Kontrola przechylania gantry dla pełnego zakresu +- zakresu pochylenia (12 mies.)

- Wyłączenie systemu

- Gantry: Demontaż obudów

- PHS1A: Demontaż obudowy

- System: Kontrola wzrokowa zgodnie z DIN EN 625353/IEC 62353

  - Gantry: kontrola wzrokowa(12 mies.)

  - Stół pacjenta L: kontrola wzrokowa (12 mies.)

  - Szafki systemowe: kontrola wzrokowa (12 mies.)

  - Ciężarki wyważające: Kontrola wzrokowa (12 mies.)

  - Kontrola wzrokowa kabli i dróg kablowych (12 mies.)

  - Kontrola wzrokowa akcesoriów (12 mies.)

  - Kontrola wzrokowa fantomów i uchwytów fantomu (12 mies.)

  - Care Vision: kontrola wzrokowa (12 mies.)

  - Care Vision CT: Kontrola wzrokowa kabli i dróg kablowych (12 mies.)

  - Przesuwne gantry: kontrola wzrokowa

- Mobilne CT: Kontrola dla systemów z Mobilnym CT

- Sprawdzenie blokady transportowej pod kątem uszkodzeń (6 mies.)

- Kontrola stołu pacjenta pod kątem uszkodzeń i poluzowanych części (6 mies.)

- Kontrola gantry pod kątem uszkodzeń, poluzowanych części i połączeń śrubowych (6 mies.)

- System: Kontrola etykiet (12 mies.)

- PHS1A: Smarowanie wrzeciona napędu pionowego (12 mies.)

- PHS1A: Smarowanie szyn prowadnic stołu(12 mies.)

- PHS1A: Sprawdzenie napięcia zębatego pasa napędu poziomego (6 mies.)

- PHS1A: Kontrola zamocowania PHS (12 mies.)

- MCS: Kontrola systemu sufitowego zawieszenia monitora

- Wzrokowa kontrola MCS pod kątem uszkodzeń lakieru (12 mies.)

- Wzrokowa kontrola MCS pod katem pęknięć (12 mies.)

- Funkcje ruchu MCS sprawdzone (12 mies.)

- Mechaniczne ograniczniki MCS sprawdzone (12 mies.)

- Sprawdzenie zrównoważenia obciążenia MCS (12 mies.)

- Przesuwne Gentry: kontrola działania

- Pas zębaty (12 mies.)

- Sprawdzenie elementów przełączających, z przodu i z tyłu (6 mies.)

- Podłączenie przewodu ochronnego (12 mies.)

- Gantry: Kontrola pasa napędu obrotu oraz napięcia pasa (12 mies.)

- Gantry: Kontrola hamulca obrotu (12 mies.)

- Gantry: Kontrola zaczepów obudowy (12 mies.)

- Gantry: Czyszczenie wylotów powietrza w górnej części gantry (12 mies.)

- Gantry: Kontrola wentylatorów chłodzących gantry (12 mies.)

- Gantry: Czyszczenie pierścieni ślizgowych (6 mies.)

- Gantry: Kontrola/czyszczenie/wymiana węglowych szczotek zasilających (565V DC) (6 mies.)

- Gantry: Kontrola/czyszczenie/wymiana węglowych szczotek zasilających (230V DC) (6 mies.)

- Gantry: Kontrola/czyszczenie/wymiana zespołu szczotek sygnałowych (6 mies.)

- Gantry: Kontrola/wymiana filtrów powietrza gantry (12 mies.)

- Gantry: Smarowanie głównego łożyska (12 mies.)

- Gantry: Kontrola/ wymiana filtra powietrza MAS (6 mies.)

- Gantry: Czyszczenie chłodnicy lampy (12 mies.)

- IMS: Kontrola umiejscowienia PSB/UPS oraz czyszczenie wlotów powietrza ICS/IRS (12 mies.)

- System: Pomiar rezystancji przewodu ochronnego (12 mies.)

- Włączenie Systemu

- System: testy funkcji (12 mies.)

- System: Ponowny montaż obudów

- System: Test zapewnienia jakości

- System:  Kontrola działania Systemu (6 mies.)

§2

- Strony ustalają, że przegląd półroczny Zleceniobiorca wykona najpóźniej do 30 czerwca 2024r., zaś przegląd roczny najpóźniej do 31 grudnia 2024r.  Szczegółowy termin realizacji przeglądu technicznego aparatury Zleceniobiorca uzgodni ze Zleceniodawcą na piśmie ze stosownym wyprzedzeniem.

- W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przeglądu technicznego w ustalonym uprzednio terminie Strony niezwłocznie uzgodnią kolejny termin wykonania przeglądu.

- Przegląd zostanie przeprowadzony w miejscu zainstalowania aparatu, tj. w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości szczególny charakter miejsca w jakim będzie realizowany przedmiot niniejszej umowy i zobowiązuje się do działania zgodnie z regulaminami wewnętrznymi Zleceniodawcy oraz z poszanowaniem wszelkich praw pacjentów Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji jakie uzyska w toku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy na terenie Zleceniodawcy, a w szczególności zachowa w poufności wszelkie informacje lub dane dotyczące pacjentów Zleceniodawcy, o ile w toku wykonywania niniejszej umowy poweźmie takie informacje lub dane. Zleceniobiorca oświadcza, że wie iż informacje dotyczące procesu leczenia stanowią wrażliwe dane osobowe, których przetwarzanie poddane jest szczególnemu reżimowi prawnemu i zobowiązuje się do jego przestrzegania o ile uzyska dostęp do tego rodzaju informacji. W przypadku naruszenia tych zasad Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł, za każdy taki przypadek. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną o ile wyrządzona przez Zleceniobiorcę szkoda przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej.

§3

- Po wykonaniu każdego przeglądu technicznego, jego wyniki będą przedstawiane pisemnie w formie protokołów, zawierających odpowiednie tabele wyników i wniosków.  Zleceniobiorca dokona stosownych wpisów w dokumentacji technicznej urządzenia, którego dotyczą przeglądy, o ile są one wymagane przepisami prawa.

- Przegląd techniczny wykonany będzie w obecności i przy udziale wyznaczonego przez Zleceniodawcę pracownika RTG – Roberta Miadiełko lub innego wskazanego na piśmie przez Zleceniodawcę.

- Potwierdzeniem wykonania Przeglądu technicznego będą protokoły, o których mowa w ust. 1, a także karty pracy pracownika Zleceniobiorcy, potwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Protokół oraz karty prac pracownika Zleceniobiorcy potwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy stanowić będą załączniki do faktury, o której mowa jest w §6 ust. 2.

§4

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i środki, aby zleconą usługę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

- Zleceniobiorca oświadcza w szczególności, że posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzania przeglądu technicznego Tomografu komputerowego wymagane przepisami prawa.

§5

- Za wykonanie usługi określonej w §1 ust. 1 Zleceniobiorcy przysługuje łącznie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……. zł brutto, na które składają się:

a) kwota …. zł brutto z tytułu wykonania przeglądu półrocznego- płatna po wykonaniu tego przeglądu,

b) kwota .... zł brutto z tytułu wykonania przeglądu rocznego- płatna po wykonaniu tego przeglądu.

- Wynagrodzenie opisane w ust. 1 płatne będzie częściami, odpowiednio po wykonaniu każdego przeglądu w terminie 14 dni po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę właściwe wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto
wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym opóźnienie będzie liczone względem każdego z terminów wskazanych w par. 2 ust. 1.

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność- w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# Zleceniodawca 								Zleceniobiorca